GE

Đo lường & điều khiển

PACE1000

Thiết bị đo áp chính xác

Thiết bị đo áp suất chính xác PACE 1000 được thiết kế cho quá trình hiệu chuẩn, kiểm tra và kiểm soát thiết bị công nghiệp.

Các chức năng

- Cấu hình dải đo đơn hoặc nhiều đơn vị áp suất

- Mô phỏng hiển thị lên đến 3 đơn vị áp suất

- Sử dụng công nghệ mới nhất về cảm biến áp trở  và áp cộng hưởng của GE

- Dải đo áp lên đến 1000 bar (14500 psi/100 MPa)

- Lựa chọn độ chính xác lên đến  0.005% giá trị

- Độ ổn định cao lên đến 0.01% Rdg mỗi năm

- Lựa chọn tích hợp thêm dải áp Barometric

- Phục vụ ngành hàng không với lựa chọn dải đo barometric:

Hiển thị đơn vị áp suất QFE, QFF or QNH hoặc cao độ theo m hoặc feet

- Bao gồm hiệu chuẩn dải áp âm theo tiêu chuẩn

- Ghi dữ liệu chuẩn trên màn hình theo tiêu chuẩn

- Lựa chọn cách hiển thị số hoặc đồ họa

- Màn hình cảm ứng độ phân giải cao

- Cấu trúc thanh công cụ nhiệm vụ theo icon

- Lựa chọn thử hành trình đóng mở/ đầu ra tín hiệu số

- Lựa chọn thử hành trình đóng mở/ điều khiển thiết bị từ xa

- Lựa chọn cho ngành hàng không

- Lựa chọn thử rò rỉ

- Giao thức RS232, kết nối IEEE , Ethernet và USB tiêu chuẩn

- Hiển thị giá trị nhỏ nhất/ lớn nhất/ trung bình

- Tương thích với các gói phần mềm

- Có thể chọn đơn vị áp suất trong 28 đơn vị và khai báo danh tính 4 người sử dụng

- Nhiều lựa  chọn gói dịch vụ hỗ trợ

Thiết bị đo áp suất chính xác PACE

Thiết bị đo áp chính xác PACE được tích hợp công nghệ đo mới nhất của GE, đây là giải pháp kinh tế nhất, hiệu quả nhất cho quá trình kiểm tra, hiệu chuẩn và kiểm soát áp suất.

Thiết bị PACE sử dụng các cảm biến áp suất kỹ thuật số công nghệ cao cùng với thế hệ thiết bị áp kháng và cộng hưởng mới nhất của GE, cho chất lượng tốt nhất, độ chính xác cao nhất, độ ổn định lâu dài theo hàng năm.

Thiết bị PACE1000 có nhiều lựa chọn dải đo áp tiêu chuẩn cùng với 3 cấp chính xác để đảm bảo thiết bị đo áp chính xác PACE 1000 có thể đáp ứng toàn bộ thông số cũng như về giá thành phải chăng.

Màn hình màu cảm ứng của PACE 1000 có thể hiển thị lên đến 3 thông số đo áp từ 5 cảm biến đầu vào; 3 cảm biến trong bên trong và 2 mô đun áp suất đa năng ngoài.

Thiết bị có thể hiển thị theo định dạng số hoặc đồ họa và khoảng chênh lệch P1-P2 nếu có nhiều hơn 2 cảm biến được cài đặt. Dữ liệu trên màn hình được ghi lại theo thời gian được định sẵn, tỷ lệ mẫu và khi khởi động. Tất cả thông số đo của cảm biến áp có thể được truyền qua 1 trong các cổng truyền dẫn thông tin.

Đáp ứng công việc trong ngành hàng không cùng với dải đo Barometric, cho phép hiển thị theo đơn vị áp  QFE, QFF or QNH hoặc độ cao theo m hoặc feet.

Chức năng ngoài của PACE

1000

Kiểm tra rò rỉ

Kiểm tra rò rỉ đo mức tỷ lệ rò rỉ qua thời gian đo. Khi bắt đầu thử, các thiết bị đo áp suất thử của hệ thống. Thiết bị ghi lại mức độ thay đổi áp trong thời gian đo. Khi hoàn thành, màn hình sẽ hiển thị kết quả tỷ lệ rò rỉ theo giây hoặc phút trên đơn vị áp suất đã chọn.

Thử hành trình đóng mở - tiêu chuẩn đối với đầu ra tín hiệu số hoặc điều khiển điện áp từ xa

“Thử hành trình đóng mở” sẽ tự động kiểm tra thiết bị đóng mở áp. Quá trình thử được hiển thị theo áp suất làm thiết bị mở ra hoặc đóng lại và độ trễ của thiết bị đóng mở. “Thử hành trình đóng mở”  có thể được đặt để ghi lauh giá trị đóng mở lớn nhất, nhỏ nhất và trung bình.

Đầu ra tín hiệu số

Đầu ra tín hiệu số có thể được lập trình thông qua màn hình để tín hiệu tại đầu ra tỷ lệ theo dải đo đã được chọn sẵn. Điều này cho phép thiết bị giao tiếp với PC hoặc bộ tín hiệu I/O của PLC, màn hình từ xa, thiết bị vẽ biểu đò hoặc thiết bị ghi dữ liệu khác.

Người dùng có thể lưa chọn đầu ra theo dải từ 0 đến 10 V, 0 đến 5 V, -5 đến 5 V và 0/4 đến 20 mA. Độ chính xác đo áp là 0.05% giá trị tùy vào dải nhiệt độ thực hiện, các giá trị được ghi lại 80 lần trong 1 giây.

Điều khiển điện áp từ xa

Điều khiển điện áp từ xa cho phép điều khiển các thiết bị ngoại vi như bơm chân không, lò sấy ... Lựa chọn này có 3 rơ le điện áp độc lập NO/NC. Trong một số điều kiện có thể đặt thiết bị PACE 1000 để khởi động một rơ le bật tiếp xúc điện của thiết bị cần điều khiển

Ngành hàng không Aeronautical aviation

Dải có sẵn : 55,000ft/650 knots hoặc 75,000ft/1000 knots

Đơn vị có sẵn cho ngành hàng không :

Độ cao – feet hoặc m

Tốc độ gió – knots hoặc km/ giờ, mph Mach – mach number

2

Thông số kỹ thuật

Đo áp suất

|  | Các dải đo áp IPS : |  | 25, 70, 200, 350 và 700 mbar thang gauge, 1, 2, 3.5, 7, 10, 20, 35, 70, 100, 135, 172, 210 bar thang gauge, |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 350, 420, 700 & 1000 bar thang absolute |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.35, 1, 3, 5, 10, 15, 30, 50, 100, 150, 300, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 psi thang gauge, 5000, |
|  |  |  | 6000, 10000 & 14500 psi thang absolute |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5, 7, 20, 35, 70, 100, 200, 350, 700 kPa thang gauge, 1, 2, 3.5, 7, 10, 13.5, 17.2, 21 MPa thang gauge, 35, 42, 70 & 100 MPa thang absolute |
|  |  |  | Tất cả các thang áp gauge đều có hiệu chuẩn âm theo tiêu chuẩn. Đối với thang áp absolute/gauge – lựa chọn bất kỳ dải nào và thêm thang barometric |  |  |  |  |
|  | Các dải áp suất IRS: |  | 35-1300, 35-2600 & 35-3500 mbar thang absolute |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.5-19, 0.5-38 & 0.5-50 psi thang absolute |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5-130, 3.5-260 & 3.5-350 kPa thang absolute |  |  |  |  |  |  |
|  | Dải tham chiếu barometric IRS-B: |  | 750-1150 mbar thang absolute, 10.9-16.7 psi thang absolute, 75-115 kPa thang absolute |  |  |  |
|  | Hiển thị vượt giá trị dải: |  | Trên 10% giá trị của dải (mbar/bar) |  |  |  |  |  |  |
|  | Môi trường áp suất : |  | Không phù hợp sử dụng với ô xy |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Các dải áp 3.5 bar ở trên tương thích với thép không gỉ 316 và Hastelloy C 276 |  |
|  |  |  | Các dải đo Gauge dưới 3.5 bar và dải absolute dưới 3500 mbar: khô, không có dầu, |  |  |
|  |  |  | khí ga không mài mòn hoặc không khí. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Đối với các dải dưới 350 mbar hoặc 5 psi, xin hãy liên hệ với đại diện bán hàng tại địa phương |
|  | Màn hình |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Màn hình |  | Màn hình cảm ứng đồ họa màu VGA rộng 4.3 inch |  |  |  |
|  | Tỷ lệ cập nhật |  | 8 lần mỗi giây |  |  |  |  |  |  |
|  | Tỷ lệ cập nhật màn hình |  | 2 lần mỗi giây |  |  |  |  |  |  |
|  | Đọc giá trị |  | ± 9999999 |  |  |  |  |  |  |
|  | Đơn vị áp suất |  | mbar, bar, Pa(N/m2), hPa, kPa, MPa, mmHg @ 0°C, cmHg @ 0°C, mHg @ 0°C,, inHg @ 0°C, |  |  |
|  |  |  | mmH2O @ 4°C, cmH2O @ 4°C, mH2O @ 4°C, mmH2O @ 20°C, cmH2O @20°C, mH2O @ 20°C, kg/m |
|  |  |  | kg/cm2, torr, atm, psi, lb/ft2, inH O @ 4°C, inHO @ 20°C | inHO@ 60°F, ftH | O@4°C, ftH |
|  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 20°C, ftH2O @ 60°F, User 1, User 2, User 3, User 4 |  |  |
|  |  |  | (Feet & Mét trong ngành hàng không) |  |  |  |  |  |  |
|  | Hiệu suất thiết bị trong dải nhiệt độ chuẩn |  |  |  |  |  |
|  | Độ chính xác tiêu chuẩn IPS0 |  | 0.02% Rdg + 0.02% FS (25 mbar: 0.20% Rdg + 0.20% FS, 70 mbar: 0.10% Rdg + 0.10% FS, |  |  |
|  |  |  | 200 mbar: 0.04% Rdg + 0.04% FS) bao gồm tuyến tính, độ trễ, khả năng lặp và ảnh hưởng nhiệt độ, giả |
|  |  |  | thiết mức nhiệt độ thông thường và mức 0 thông thường (đối với các dải áp absolute IRS-B cần |
|  |  |  | được cài đặt) |  |  |  |  |  |  |
|  | Độ chính xác cao IPS1 |  | 0.01% Rdg + 0.01% FS (25 mbar: 0.10% Rdg + 0.10% FS, 70 mbar: 0.05% Rdg + 0.05% FS, 200 |
|  |  |  | mbar: 0.02% Rdg + 0.02% FS) bao gồm tuyến tính, độ trễ, khả năng lặp và ảnh hưởng nhiệt độ, giả |
|  |  |  | thiết mức nhiệt độ thông thường và mức 0 thông thường (đối với các dải áp absolute IRS-B cần được cài đặt) |
|  | Độ chính xác tuyệt đối IPS2 |  | 0.005% Rdg + 0.005% FS (25 mbar: 0.05% Rdg + 0.05% FS, 70 mbar: 0.025% Rdg + 0.025% FS, |
|  |  |  | 200 mbar: 0.01% Rdg + 0.01% FS), bao gồm tuyến tính, độ trễ, khả năng lặp và ảnh hưởng nhiệt độ, giả |
|  |  |  | thiết mức nhiệt độ thông thường và mức 0 thông thường (đối với các dải áp absolute IRS-B cần |
|  |  |  | được cài đặt). |  |  |  |  |  | 3 |

|  | Độ ổn định lâu dài IPS |  | 0.01% Rdg mỗi năm 2 bar đến 1,000 bar (30 psi đến 14,500 psi). 0.02% Rdg, 1bar & 0.03% Rdg, |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25 mbar - 700 mbar. Giả thiết mức 0 (đối với các dải áp absolute IRS-B cần được cài đặt). |
|  | Độ chính xác dải áp âm |  | Giá trị sai số lớn nhất tại áp đo được bằng giá trị sai số lớn nhất tại giá trị áp dương. |
|  | Độ chính xác tiêu chuẩn IRS0 |  | 0.01% dải đo bao gồm tuyến tính, độ trễ, khả năng lặp và ảnh hưởng nhiệt độ |
|  | Độ chính xác cao IRS1 |  | 0.005% dải đo bao gồm tuyến tính, độ trễ, khả năng lặp và ảnh hưởng nhiệt độ |
|  | Độ chính xác tiêu chuẩn IRS0-B với dải barometric |  | Độ chính xác đối với dải áp tham chiếu barometric 0.10 mbar hoặc 0.001450 psi. Bao gồm |
|  |  |  | không tuyến tính, độ trễ, khả năng lặp và ảnh hưởng nhiệt độ giữa 15°C (59°F) và 45°C (113°F). |
|  | Độ chính xác cao IRS1-B với dải barometric |  | Độ chính xác đối với dải áp tham chiếu barometric 0.05 mbar hoặc 0.000725 psi. Bao gồm |
|  |  |  | không tuyến tính, độ trễ, khả năng lặp và ảnh hưởng nhiệt độ giữa 15°C (59°F) và 45°C (113°F). |
|  | Độ chính xác tuyệt đối IRS2-B với dải barometric |  | Độ chính xác đối với dải áp tham chiếu barometric 0.025 mbar hoặc 0.0003625 psi. Bao gồm |
|  |  |  | không tuyến tính, độ trễ, khả năng lặp và ảnh hưởng nhiệt độ giữa 15°C (59°F) và 45°C (113°F). |
|  | Độ ổn định lâu dài IRS |  | 0.01% dải áp mỗi năm, barometer 0.1 mbar/0.001450 psi mỗi năm |
|  | Độ chính xác dải absolute chuẩn |  | Độ chính xác của dải Gauge + Độ chính xác tham chiếu của dải absolute |
|  | Dòng điện |  |  |  |
|  | Nguồn cấp |  | 90 VAC đến 130 VAC @ 47 đến 63 Hz & 180 VAC đến 260 VAC @ 47 đến 63 Hz. 15 VA |
|  | Kết nối |  |  |  |
|  | Giao thức, kết nối |  | RS232, USB và IEEE-488, SCPI, DPI141, DPI142 và DPI150. LabVIEW drivers |
|  |  |  | Ethernet (VXI-II & ổ cắm sử dụng SCPI). |
|  | Ghi dữ liệu |  | Dữ liệu trên màn hìnhđược lưu theo định dạng CSV, trên thẻ nhớ và thiết bị lưu trữ bên ngoài |
|  |  |  | Tốc độ ghi được người dùng đặt theo giây |
|  | Môi trường |  |  |  |
|  | Nhiệt độ |  | Hoạt động | 10°C đến 50°C (50°F đến 122°F) |
|  |  |  | Hiệu chuẩn | 15°C đến 45°C (59°F đến 113°F) |
|  |  |  | Lưu trữ | -20°C đến 70°C (-4°F đến 158°F) |
|  | Cấp bảo vệ |  | IP20 (EN60529), chỉ sử dụng trong nhà |
|  | Độ ẩm |  | 5% RH đến 95% RH không bị ngưng tụ |
|  | Độ rung |  | Tuân theo tiêu chuẩn Def. Stan. 66-31 8.4 Cat 3 và MIL-T-28800E Cat 2 |
|  | Chịu lực |  | Chịu lực va đập cơ khí tuân theo EN61010 |
|  | Độ an toàn |  | Electrical safety - Global (IEC61010-1, UL61010-1, CSA 22.2, No. 61010-1 and CB test |
|  |  |  | certificate), LVD (EN 61010-1). EMC EN61326, PED, ROHS & WEEE. CE marked |
|  | Lý tính |  |  |  |
|  | Trọng lượng |  | 3.2kg (không bao gồm va ly xách) đến 6.5 lbs (bao gồm va ly xách) |
|  | Kích thước |  | 218 mm rộng x 88mm (2U) cao x 250 mm dài (8.6in x 3.5 (2U) x 9.8 in) |
|  | Đầu nối áp suất |  | G 1/8 Female (1/8 NPT Female by adaptor, standard for North America) 25 mbar to 210 bar. |
|  |  |  | 9/16 18 UNF Autoclave male 350 bar to 1000 bar. |

4

Thông tin đặt hàng

1. Model PACE1000

| PACE chassis | *PACE | *PACE internal | *PACE internal | *PACE internal | 1 X Switch Test/ |  | 2 X Switch Test/ |  | Leak Test & |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | internal | sensor – IRS-B | sensor – IPS | sensor – IPS | Voltage Free |  | Voltage Free |  | Aeronautical |
|  | sensor | absolute | gauge | absolute | Contact option |  | Contact option |  | option |
|  | – IRS |  |  |  | or Switch Test/ |  | or Switch Test/ |  |  |  |
|  | absolute |  |  |  | Analogue |  | Analogue Output |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Output option |  | option |  |  |  |
| PACE1000 |  |  |  |  | • |  | • |  | • |  |
| no internal sensor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 X IDOS connection |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PACE1001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • | • | • | • | • |  |  |  | • |  |
| 1 X internal sensor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 X IDOS connection |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PACE1002 |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |
| 2 X internal sensors | • | • | • | • | (not available if |  |  |  | • |  |
| 2 X IDOS connection |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 IPS gauge is |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | selected and no |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IRS-B) |  |  |  |  |  |
| PACE1003 |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 X internal sensors | • | • | (a minimum of 1 | • |  |  |  |  | • |  |
| 2 X IDOS connection |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IRS-B must also |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | be selected) |  |  |  |  |  |  |  |
| *Please state precision for each IPS/IRS selected. |  |  |  |  | • |  | Available |

2. Lựa chọn thêm chức năng

Các chức năng có thể lựa chọn thêm bao gồm :

- Thử rò rỉ - Tự động đo tỷ lệ rò rỉ theo đơn vị đo/ phút hoặc giây

- Thử áp đóng mở/ đầu ra tín hiệu số - hiệu chuẩn chính xác áp suất thiết bị đóng mở áp.

- Thử áp đóng mở/ điều khiển điện áp – hiệu chuẩn chính xác áp suất của thiết bị đóng mở áp, tự động khởi động thiết bị ngoại vi.

- Ngành hàng không – Cho phép kiểm tra và hiểu chuẩn thiết bị ngành hàng không

Phạm vi yêu cầu: 55,000ft/650 knots hoặc 75,000ft/1000 knots

Not Available

4. Độ chính xác IPS/IRS

Độ chính xác tiêu chuẩn 	– IPS0

Độ chính xác cao 		– IPS1

Độ chính xác tuyệt đối		– IPS2

Độ chính xác tiêu chuẩn 	– IRS0

Độ chính xác cao 		– IRS1

Độ chính xác tiêu chuẩn		– IRS0-B

Độ chính xác cao 		– IRS1-B

Độ chính xác tuyệt đối		– IRS2-B

Phía đằng sau  của PACE1000

5. Dải cảm biến áp trong PACE – IPS

| Bar | psi | kPa |
| --- | --- | --- |
| 25 mbar g | 0.35 psi g | 2.5 kPa g |
| 70 mbar g | 1 psi g | 7.0 kPa g |
| 200 mbar g | 3 psi g | 20.0 kPa g |
| 350 mbar g | 5 psi g | 35.0 kPa g |
| 700 mbar g | 10 psi g | 70.0 kPa g |
| 1 bar g | 15 psi g | 100.0 kPa g |
| 2 bar g | 30 psi g | 200.0 kPa g |
| 3.5 bar g | 50 psi g | 350.0 kPa g |
| 7 bar g | 100 psi g | 700.0 kPa g |
| 10 bar g | 150 psi g | 1.0 MPa g |
| 20 bar g | 300 psi g | 2.0 MPa g |
| 35 bar g | 500 psi g | 3.5 MPa g |
| 70 bar g | 1000 psi g | 7.0 MPa g |
| 100 bar g | 1500 psi g | 10.0 MPa g |
| 135 bar g | 2000 psi g | 13.5 MPa g |
| 172 bar g | 2500 psi g | 17.2 MPa g |
| 210 bar g | 3000 psi g | 21.0 MPa g |
| 350 bar a | 5000 psi a | 35 MPa a |
| 420 bar a | 6000 psi a | 42 MPa a |
| 700 bar a | 10000 psi a | 70 MPa a |
| 1000 bar a | 14500 psi a | 100 MPa a |

Dải cảm biến áp cộng hưởng trong PACE – IRS

| mbar | psi | kPa |
| --- | --- | --- |
| 35-1300 mbar a | 0.5-19 psi a | 3.5-130 kPa a |
| 35-2600 mbar a | 0.5-38 psi a | 3.5-260 kPa a |
| 35-3500 mbar a | 0.5-50 psi a | 3.5-350 kPa a |

Lựa chọn thêm dải barometric cho PACE *

Dải đo Barometer cảm biến cộng hưởng PACE – IRS-B

mbar	psi	kPa

| 750-1150 mbar a 10.9 – 16.7 psi a | 75-115 kPa a |
| --- | --- |

Mô đun chứa áp suất đa năng ngoài IDOS

6

6. Phụ kiện

Xin hãy đặt theo các mục riêng biệt như ở dưới :

7. Dịch vụ hỗ trợ

Thông tin đặt dịch vụ :

Mã số

IO-ADAPT-G1/4 IO-ADAPT-1/8NPT

IO-ADAPT-1/4NPT

IO-ADAPT-

7/16UNF

IO-ADAPT-AN4

IO-ADAPT-AN6

IO-ADAPT-BARB IO-ADAPTOR-KIT

IO-ADAPT-9/16AC

IO-SNUBBER-1 IO-DIFF-KIT-LP

IO-RMK-P1000 IO-PAN-P1000

Mô tả

Đầu nối G1/8 Male to G 1/4 Female

Đầu nối G1/8 Male to 1/8 NPT Female

Đầu nối  G1/8 Male to 1/4 NPT Female

Đầu nối G1/8 Male to 7/16 – 20 UNF Female

Đầu nối  G 1/8 Male to AN4 37 Deg Male

Đầu nối  G 1/8 Male to AN6 37 Deg Male

Đầu nối  G 1/8 Male to 1/4 Hose

Bộ phụ kiện chứa các loại đầu nối ở trên

Đầu nối  9/16 18 UNF Autoclave Female to 1/8 NPT Female

Lỗ điều tiết

Bộ đầu nối khác nhau cho áp suất thấp: Giúp giảm tác động nhiệt và hoặc thay đổi áp suất theo điều kiện nhiệt độ phòng

Bộ giá đỡ 19”

Bộ bảng đỡ 19”

Hiệu chuẩn

| Mã số | Mô tả |
| --- | --- |
| UKAS | Hiệu chuẩn áp PACE1000 |

Dòng thiết bị PACE

PACE – Hiệu chuẩn áp suất & giải pháp thử nghiệm

PACE1000 – Thiết bị đo áp suất chính xác

PACE1001 Barometer - Thiết bị đo áp suất chính xác dải  Barometric và bộ ghi dữ liệu

PACE5000 – Thiết bị điều khiển đơn kênh

PACE6000 – Thiết bị điều khiển 2 kênh

CM0 – Mô đun điều khiển áp tốc độ cao với độ chính xác tiêu chuẩn

CM1 – Mô đun điều khiển áp tốc độ cao với độ chính xác cao

CM2 – Mô đun điều khiển áp tốc độ cao với độ chính xác tuyệt đối

N.I.VINA CO.,LTD

Địa Chỉ :Lô 4-BT3 Khu Trung Văn,Nam Từ Liêm,Hà Nội

Tel:(+84)4-3212-3727  Fax: (+84)4-3212-3728

Email:info@nivina.vn   -Wed:www.nivina.vn