GE

Cảm biến

Chức năng

- Tạo và đo theo đơn vị mA, mV, V, ôm, tần số và xung

- Mô phỏng và đọc giá trị của 8 cảm biến nhiệt kháng và 12 cảm biến nhiệt

- 32 dải áp suất từ 10 in H20 đến 10,000 psi (25 mbar đến 700 bar)

- Có khả năng hiển thị giá trị liên tục

- Thử thiết bị đóng mở áp và thử rò rỉ áp

- Lưu được 1000 điểm dữ liệu theo thời gian thực

- Nguồn cấp mạch loop 24 V

- Giao thức HART®

- Màn hình to, phản chiếu tốt.

- Hiệu năng mạnh mẽ và chịu được mọi loại thời tiết

- Đơn giản khi sử dụng, dạng cầm tay dễ di chuyển

DPI 880

Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng

- Tiện dụng, sử dụng bằng 1 tay

- Lắp vào mô đun áp đa năng IDOS

Ứng dụng

- Kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị

- Hiệu chuẩn thiết bị truyền áp

- Lắp đặt mạch và chuẩn đoán lỗi

- Đo áp của thiết bị đóng mở áp, đo hành trình và xác định giá trị áp cảnh báo

Thiết bị DPI 880 được thiết kế đơn giản, gọn nhẹ, hiệu năng mạnh mẽ và dễ dàng sử dụng bằng 1 tay. Đây là thiết bị lý tưởng cho quá trình hiệu chuẩn hoặc kiểm tra các thông số chính trong quá trình sản xuất. Với các chức năng hiện đại, kỹ thuật tiên tiến, thiết bị DPI 880 giúp giải quyết công việc trong thời gian ngắn, độ chính xác cao.

IDOS

GE

Cảm biến

DPI 880      Thông số kỹ thuật

Thiết bị hiệu chuẩn đa năng DPI 880 là thiết bị tuyệt vời cho công việc kiểm tra, lên cấu hình và hiệu chuẩn cho tất cả thông số chính trong quá trình sản xuất. Thiết bị đo, tạo nguồn và mô phỏng các đơn vị mA, mV, V, nhiệt điện trở, nhiệt điện, ôm, tần số, xung và áp suất, ghi lại giá trị áp cho thiết bị đóng mở áp và cung cấp nguồn 24 V.

Ghi lại nhiều dữ liệu liên tục

Ghi lại thông số cả đầu vào và đầu ra, đơn giản quá việc hiệu chuẩn và chuẩn đoán lỗi hệ thống. Các giá trị hiệu chuẩn được ghi lại trên màn hình và quá trình điều chỉnh được xem trên màn hình theo thời gian thực.

|  |  |  | Đo hoặc tạo nguồn |  |  | IDOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mA | V | mV | Hz | RTD | TC | V | Pressure |
|  | mA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mA (24V) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Switch test |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IDOS Pressure |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Leak test |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lập trình bước và thông số đầu ra thay đổi

Bước hiệu chuẩn nhanh với % bước đầu ra hoặc đưa về 0 và điều chỉnh dải đo dùng lệnh Span Check. Thông số đầu ra thay đổi rất lý tưởng cho việc đo các đơn vị thông qua thay đổi điện áp đầu ra, kiểm tra hành trình van và bước xoay.

Điều chỉnh thông số đầu ra

Tạo ra thay đổi thông số đầu ra một lượng nhỏ để lắp đặt van chính xác hơn.

Thử thiết bị đóng mở áp tự động

Ghi lại giá trị hành trình mở/ đóng, kiểm tra độ an toàn của hệ thống một cách nhanh chóng, chính xác cao

Giao thức HART

Có thể kiểm tra mạch khi cần, chỉ sử dụng chức năng HART sẽ tránh được bất tiện phải mang theo biến trở 250 Ω.

Nguồn cấp 24V

Cấp điện áp cho thiết bị truyền và mạch điều khiển

Nhiệt độ

Đo hoặc mô phỏng nhiệt cảm biến nhiệt kháng hoặc cảm biến nhiệt, là thiết bị lý tưởng cho quá trình kiểm tra đầu dò, thiết bị truyền, mạch điều khiển, thiết bị đo và thiết bị điều khiển.

Bù nhiệt trong môi trường

Khử lỗi sinh ra do thay đổi điều kiện môi trường trong khi thiết bị hoạt động.

4.5°F (2.5°C)	C/J lỗi tại 54°F (30°C) của môi trường

DPI 880

sản phẩm của đối thủ

Lỗi

32°F (0°C)

0	5	10	15	tmins

Đo tự động cảm biến nhiệt kháng 2, 3 hoặc 4 dây

Nhanh chóng phát hiện cảm biến bị hỏng và lỗi dây có thế dẫm đến sự sai lệch của hệ thống.

Đo nhiệt

8 cảm biến nhiệt kháng và 12 cảm biến nhiệt cho phép có thể ứng dụng trong mọi ứng dụng đo nhiệt như trong môi trường áp cao, nhiệt độ cao.

Tần số

Thiết bị có thể đo và tạo nguồn cho Hz, kHz, CPM và CPH, đây là thiết bị lý tưởng đạt tiêu chuẩn hiệu chuẩn độ chính xác cao, là thiết bị cần thiết cho kỹ sư sản xuất và kỹ sư điện tử.

Thiết bị có chức năng hiện đại đáp ứng tốt công việc kiểm tra và bảo dưỡng mạch điện tử, thiết bị đo tần số/ dòng chảy, thiết bị đo xa, máy đếm...

Khởi động tự động

Phát hiện giá trị tốt nhất dạng sóng

Áp suất

Mô đun áp suất đa năng IDOS có dải áp từ 10 in H2O đến 10,000 psi (25 mbar to 700 bar). Mô đun này được tháo lắp mà không cần phải có thiết bị hiệu chuẩn hoặc lắp đặt.

Độ chính xác tiêu chuẩn và tuyệt đối

Độ chính xác tiêu chuẩn từ 0.05%  dải đo, bao gồm dải nhiệt hoạt động từ 32°F đến 122°F (0°C đến 50°C), ổn định trong 1 năm và không cần hiệu chỉnh.

Độ chính xác tuyệt đối sử dụng cấp chính xác trong phòng thí nghiệm là 0.01% dài đo

Khả năng linh hoạt

Mô đun IDOS có thể được sử dụng với vất kỳ thiết bị nào mang biểu tượng IDOS.

GE

Cảm biến

| Thông số về điện |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Độ chính xác đo | Độ chính xác nguồn |
| 0 đến 24.000 mA |  |  |  |  |  |  | 0.02% rdg + 2 counts |
| 0 đến 55.000 mA |  |  |  |  | 0.02% rdg + 3 counts |  |  |
| 0 đến 120.00 mV |  |  |  |  |  | 0.02% rdg + 2 counts |
| 0 đến 12.000 V |  |  |  |  |  |  | 0.02% rdg + 2 counts |
| 0 đến 30.000 V |  |  |  |  | 0.03% rdg + 2 counts |  |  |
| 0 đến 4000.0 S |  |  |  |  |  | 0.1 to 1.3 S |
| Thiết bị đóng mở áp |  |  |  | mở và đóng, dòng 2 mA |
| Nguồn cấp |  |  |  |  |  | 24 V +/-10% (dòng lớn nhất 35 mA ) |
| HART mA loop resistor |  |  |  | 250 S (lựa chọn) |
| Thông số về tần số |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Độ chính xác đo | Độ chính xác nguồn |
| 0 to 999.999 Hz |  |  |  |  | 0.003% rdg + 2 counts | 0.003% rdg + 0.0023 Hz |
| 0 to 50.0000 kHz |  |  |  | 0.003% rdg + 2 counts | 0.003% rdg + 0.0336 Hz |
| 0 to 999999 cpm |  |  |  | 0.003% rdg + 2 counts |  |  |
| 0 to 59999 cpm |  |  |  |  |  |  | 0.003% rdg + 0.138 cpm |
| 0 to 999999 cph |  |  |  |  | 0.003% rdg + 2 counts |  |  |
| 0 to 99999 cph |  |  |  |  |  |  | 0.003% rdg + 0.5 cph |
| Dạng sóng đầu ra |  |  |  | Sóng vuông |
| Điện áp đầu vào |  |  |  |  | lớn nhất 30 V |  |  |
| Khởi động |  |  |  |  | 0 đến 12 V, bước 0.1V |  |  |
| Điện áp đầu ra |  |  |  | 0 đến 12 VDC +/- 1% (lớn nhất 10 mA ) |
|  |  |  |  |  | 0 đến 12 VAC pk-pk +/- 5% (lớn nhất 10 mA) |
| Thông số về nhiệt độ |  |  |  |
| Đo và hiển | Tiêu chuẩn | *Độ chính xác | Phạm vi |
| thị |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pt 50 (385) | IEC 751 |  | 0.9°F (0.5°C) | -328°F đến 1562°F |
|  |  |  |  |  |  |  | (-200°C đến 850°C) |
| Pt 100 (385) | IEC 751 |  | 0.45°F (0.25°C) | -328°F đến 1562°F |
|  |  |  |  |  |  |  | (-200°C đến 850°C) |
| Pt 200 (385) | IEC 751 |  | 1.08°F (0.6°C) | -328°F đến 1562°F |
|  |  |  |  |  |  |  | (-200°C đến 850°C) |
| Pt 500 (385) | IEC 751 |  | 0.72°F (0.4°C) | -328°F đến 1562°F |
|  |  |  |  |  |  |  | (-200°C đến 850°C) |
| Pt 1000 (385) | IEC 751 |  | 0.36°F (0.2°C) | -328°F đến 752°F |
|  |  |  |  |  |  |  | (-200°C đến 400°C) |
| D 100 (392) | JIS 1604-1989 | 0.45°F (0.25°C) | -328°F đến 1202°F |
|  |  |  |  |  |  |  | (-200°C đến 650°C) |
| Ni 100 | DIN 43760 | 0.36°F (0.2°C) | -76°F đến 482°F |
|  |  |  |  |  |  |  | (-60°C đến 250°C) |
| Ni 120 | MINCO 7-120 | 0.36°F (0.2°C) | -112°F đến 500°F |
|  |  |  |  |  |  |  | (-80°C đến 260°C) |
| Ohms |  |  |  |  |  | 0 to 4000 | 0.1 đến 1.3 S |

| Loại | Tiêu chuẩn | *Độ chính xác | Phạm vi |
| --- | --- | --- | --- |
| K | IEC 584 | 1.1°F (0.6°C) | -454°F đến 2502°F (-270°C đến 1372°C) |
| J | IEC 584 | 0.9°F (0.5°C) | -346°F đến 2192°F (-210°C đến 1200°C) |
| T | IEC 584 | 0.6°F (0.3°C) | -454°F đến 752°F (-270°C đến 400°C) |
| B | IEC 584 | 1.8°F (1.0°C) | 32°F đến 3308°F (0°C đến 1820°C) |
| R | IEC 584 | 1.8°F (1.0°C) | -58°F đến 3214°F (-50°C đến 1768°C) |
| S | IEC 584 | 2.5°F (1.4°C) | -58°F đến 3214°F (-50°C đến 1768°C) |
| E | IEC 584 | 0.7°F (0.4°C) | -454°F đến 1832°F (-270°C đến 1000°C) |
| N | IEC 584 | 1.1°F (0.6°C) | -454°F đến 2372°F (-270°C đến 1300°C) |
| L | DIN 43710 | 0.6°F (0.3°C) | -328°F đến 1652°F (-200°C đến 900°C) |
| U | DIN 43710 | 0.6°F (0.3°C) | -328°F đến 1112°F (-200°C đến 600°C) |
| C |  | 1.8°F (1.0°C) | 32°F đến 4199°F (0°C đến 2315°C) |
| D |  | 1.8°F (1.0°C) | 32°F đến 4514°F (0°C đến 2490°C) |
| mV |  | 0.2%rdg + 0.01%FS | -10 đến 75 mV |

Mô đun áp suất đa năng IDOS

| Dải áp suất | G/D | G | A | Môi trường | *Độ chính xác % dải đo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | + | _ | S | P |
| 2 |  |  |  |  |  | 0.1 | 0.03 |
| ±10 in H O (25 mbar) |  |  |  |  |  |  |  |
| ±1, 3, 5, hoặc 10 psi |  |  |  |  |  | 0.075 | 0.03 |
| (70, 200, 350, hoặc 700 m bar) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 psi (350 mbar) |  |  |  |  |  | 0.1 | N/A |
| -15 đến 15 hoặc 30 psi |  |  |  |  |  | 0.05 | 0.01 |
| (-1 đến 1 hoặc 2 bar) |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 psi (2 bar) |  |  |  |  |  | 0.075 | N/A |
| -15 đến 50, 100, 150 hoặc |  |  |  |  |  | 0.05 | 0.01 |
| 300 psi (-1 đến 3.5, 7 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| hoặc 20 bar) |  |  |  |  |  |  |  |
| 100, 300 psi (7, 20 bar) |  |  |  |  |  | 0.075 | N/A |
| 500, 1000, 1500, 2000 |  |  |  |  |  | 0.05 | 0.01 |
| or 3000 psi |  |  |  |  |  |  |  |
| (35, 70, 100, 135, 200 bar) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5000 hoặc 10,000 psi |  |  |  |  |  | 0.05 | N/A |
| (350 hoặc 700 bar) |  |  |  |  |  |  |  |
| Sealed gauge |  |  |  |  |  |  |  |

G = gauge, A = absolute, G/D = gauge/differential;.

*Độ chính xác tiêu chuẩn UPM-S IDOS

Độ chính xác ổn định trong 1 năm trên dải nhiệt đô 32°F đến 122°F (0°C đến 50°C)

*Độ chính xác tuyệt đôi IDOS UPM-P

Độ chính xác đạt được trong dải nhiệt từ 65°F đến 82°F (18°C đến 28°C).

Đầu nối áp

G 1/8 female hoặc 1/8 NPT female

GE

Cảm biến

Thông số kỹ thuật

Đầu nối điện

Ổ cắm 4 mm và ổ cắm đo nhiệt chân nhỏ

Nhiệt độ hoạt động

50°F đến 86°F (10°C đến 30°C)

Nhiệt độ hoạt động

14°F đến 122°F (-10°C đến 50°C)

Nhiệt độ lưu kho

-4°F đến 158°F (-20°C đến 70°C)

Độ ẩm

0% đến 90% không ngưng tụ, đạt tiêu chuẩn Def Stan 66-31, 8.6 Cat III

Chịu va đập và rung

Đạt tiêu chuẩn BS EN61010:2001, Def Stan 66-31, 8.4 Cat III

EMC

BS EN61326-1:1998 + A2:2001

Độ an toàn

Electrical BS EN61010:2001. Pressure Equipment Directive (PED), Class SEP. CE marked

Màn hình

Màn LCD đồ họa, dễ dàng đọc số liệu

Kích thước (l x w x h) và trọng lượng

7.1 in x 3.3 in x 2 in (180 mm x 85 mm x 50 mm),

15 oz (425 g)

Pin

3 AA alkaline, >50 giờ đo, >10 giờ cấp nguồn 24V

Phụ kiện

IO800A

Cặp đựng thiết bị bằng vải mềm, kèm theo túi đựng phụ kiện

IO800B

Cặp treo thiết bị, dây đeo thiết bị vòng qua tay và giá đỡ

IO800C

Pin NiMh kèm theo sạc, pin dự phòng

IO800E

Nâng cấp bộ ghi dữ liệu và dây RS 232

Thông tin đặt hàng

Thiết bị DPI 880

Xin hãy ghi rõ mã số thiết bị và phụ kiện của DPI 880

Mỗi thiết bị đều được cung cấp pin, giấy chứng nhận hiệu chuẩn, hướng dẫn sử dụng và bộ dây kiểm tra điện.

Đối với IDOS UPM

Xin hãy ghi rõ mã số IDOS UPM S cho độ chính xác tiêu chuẩn hoặc mã IDOS UPM P cho độ chính xác tuyệt đối cho dải áp G/D, G hoặc A và đầu nối áp G 1/8 female hoặc 1/8 NPT female.

Mỗi thiết bị đều được cung cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn, hướng dẫn sử dụng .

N.I.VINA CO.,LTD

Địa Chỉ :Lô 4-BT3 Khu Trung Văn,Nam Từ Liêm,Hà Nội

Tel:(+84)4-3212-3727  Fax: (+84)4-3212-3728

Email:info@nivina.vn   -Wed:www.nivina.vn